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	序号
	货物名称
	数量
	单位
	品牌型号
	单价（元）
	总价 （元）

	1
	无线电导率传感器
	2
	套
	
	
	

	2
	无线二氧化碳传感器
	2
	套
	
	
	

	3
	无线温度传感器
	3
	套
	
	
	

	4
	无线滴数传感器
	1
	套
	
	
	

	5
	无线电流传感器
	4
	套
	
	
	

	6
	无线氧化还原传感器
	2
	套
	
	
	

	7
	无线电压传感器
	2
	套
	
	
	

	8
	无线氧气传感器
	1
	套
	
	
	

	9
	无线气体压力传感器
	3
	套
	
	
	

	10
	定制玻璃实验器皿套装
	6
	套
	
	
	

	11
	无线PH传感器
	2
	套
	
	
	

	合计










技术参数：
	序号
	货物名称
	采购技术要求

	1
	无线电导率传感器
	1.该传感器有3个测量通道可同时开启：电导率、无温度补偿电导率、温度。
2.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
3.外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：≥8.5cm * 3cm * 1.75cm；总长195mm，传感器轴长≥120mm，轴径≥12mm。
4.类型：ABS材质，平行碳（石墨）电极；
5.量程：0到20,000 uS/cm（0至10000 mg/L TDS）；
6.响应时间：5秒内达到最终读数的98%；
7.温度补偿：5℃到35℃自动补偿；温度范围：0至80℃；
8.分辨率：≤0.01 uS/cm；
9.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。

	2
	无线二氧化碳传感器
	1.▲该传感器含3个测量通道可同时开启：二氧化碳浓度、温度和相对湿度。投标人须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，以上参数需在检测报告中体现。
2.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
3.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；探头长≥82mm，轴径≥28mm，总长≥200mm
4.二氧化碳通道：红外吸收检测；预热时间≤180秒；气体采样模式：扩散
5.量程：0-100000 ppm；分辨率：≤1ppm CO2
6.精度：±100ppm(0-1000ppm)；读数的±5% + 100ppm(1000-10000ppm)；读数的±10%(10000-50000ppm)；读数的±15%(50000-100000ppm)
7.温度通道：集成电路（IC）;精度：±1℃;分辨率：≤0.1℃；
8.相对湿度通道：集成电路（IC）;量程：0到100%（不凝结）; 精度：±5%或者更高;分辨率：≤0.1%
9.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）

	3
	无线温度传感器
	1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；尺寸：高≥18.5cm，宽≥2cm，探针长≥11.5cm。
3.温度范围：-40到125℃；
4.▲精度：±0.25℃；.分辨率：≤0.01℃（投标人须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，以上参数需在检测报告中体现。）；
5.手柄温度范围：-10至45℃；
6.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。

	4
	无线滴数传感器
	1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电;传感器全长：≥15.5厘米，宽度：≥4.5厘米，厚度：≥1.8厘米。
3.滴定用开口长：≥3厘米；
4.插传感器圆孔直径：≥7毫米（适配温度传感器）和13毫米（适配溶液用传感器）。
5.固定铁架台开口：16毫米；
6.从固定铁架台开口中心到滴定用开口中心的距离：10.5厘米；
7.从固定铁架台开口中心到插传感器圆孔中心的距离：12厘米；
8.准确滴计数率：6滴/秒；
9.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。

	5
	无线电流传感器
	1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；尺寸：≥99mm * 60mm * 31mm
3.低量程：±0.1A ；高量程： ±1A。
4.任意输入的最大电压：±10V
5.低量程的最大无损电流: 0.5 A
6.高量程的最大无损电流: 1.5 A
7.低量程的输入阻抗（输入之间）：1Ω
8.高量程的输入阻抗（输入之间）：0.1Ω
9.输入阻抗（接地）：10MΩ
10.线性：0.01%
11.低量程分辨率: 0.003mA
12.高量程分辨率: 0.031mA
13.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。

	6
	无线氧化还原传感器
	1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：≥8.5cm * 3cm * 1.75cm 。
3.材质：密封，胶体填充，聚碳酸酯主体，银/氯化银参比电极；99%纯铂金圈密封在玻璃里；
4.量程：-1000 mV 到+1000 mV；
5.响应时间：缓冲溶液中1秒内达到最终读数的90%；
6.精度：±20 mV；
7.▲分辨率：0.01 mV（投标人须提供具备CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，以上参数需在检测报告中体现。）
8.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。

	7
	无线电压传感器
	1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；
3.输入电压低量程：±1 V；
4.输入电压高量程：±20 V；
5.任意输入的最大安全电压：24 V；
6.输入阻抗（接地）：10 MΩ；
7.差分阻抗：＞20 MΩ；
8.线性：0.01%；
9.分辨率：在20 V通道时 5 mV；
10.最大采样速率：1000样本/秒；
11.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。

	8
	无线氧气传感器
	1.该传感器含3个测量通道可同时开启：气体中的氧气浓度、氧气浓度（快速温度补偿）和温度
连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。               
2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；探头长≥38mm，轴径≥28mm，总长≥155mm。
3.氧气传感器类型：电化学电池；
4.量程：0–100% (0–1000 ppt)O2；
5.精度（760mm汞柱标准大气压下）：O2体积的±1%；
6.分辨率：≤0.01% O2；
7.响应时间：12秒内达到最终读数的90%；
8.预热时间：少于5秒时达到最终读数的90%；
9.压强影响：直接成比例；
10.压强范围：0.5atm到1.5atm；
11.气体采样模式：扩散；
12.操作湿度范围：0到95%；
13.温度传感器类型：热敏电阻；精度：±0.5℃；分辨率：0.1℃；
14.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。

	9
	无线气体压力传感器
	1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：一体化设计，电极信号放大模块及无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；尺寸：≥9.5cm x 6.0cm x 3.25cm。
3.内部体积：≥0.8mL；
4.量程：0至400kPa；
5.最大可承受不损坏传感器的气压：410 kPa；
6.典型精度：±3kPa；
7.分辨率：≤0.03kPa；
8.最大采样速率：≥50样本/秒；
9.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）。

	10
	定制玻璃实验器皿套装
	玻璃仪器套装（包含以下6件）
1.Y型反应管 内≥20*80*70  1件
2.斜二口直筒型烧瓶 ≥250ml 29/19 1件
3.斜三口直筒型烧瓶 ≥500ml 34/24/24 1件
4.斜三口圆底烧瓶 ≥250ml 34/24/19 1件
5.硅胶塞带孔 34# 1件
6.硅胶塞带孔 24# 2件
（可配合气体压强传感器，氧气传感器，二氧化碳传感器，pH传感器，电导率传感器，不锈钢温度传感器，氯离子传感器等使用，有线和无线均可使用）

	11
	无线PH传感器
	1.连接到分析软件，软件识别传感器具有的唯一ID，可快速分辨并选择性连接，可与其它传感器在同一软件下使用。
2.外观：无线蓝牙模块内置在传感器中，锂电池供电；电极放大器：≥8.5cm * 3cm * 1.75cm；传感器轴：长≥15.5cm，外径≥12mm。
3.类型：密封体，凝胶填充，主体材质为聚碳酸酯，银/氯化银参比电极。
4.pH量程：0-14；
5.典型精度（出厂校准）：±0.2pH；
6.pH等势值：pH7（温度没有影响的点）；
7.分辨率：≤0.01pH；
8.连接方式：无线蓝牙、最大范围30米；有线：USB连接至终端（电脑/采集器）




